洛宁县人民医院消毒供应中心脉动真空灭菌器等设备采购项目

| 序号1 | 品名：脉动真空灭菌器 |
| --- | --- |
| 用途： | 对耐热、耐湿物品的灭菌处理。 |
| 数量： | 1台 |
| ★柜体容积： | ≥1200L |
| 密封门： | 双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证清洁区与无菌区的有效隔离。 |
| 主体结构： | 环形加强筋结构；多点进汽，多段加热； |
| 焊接工艺： | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量。(提供主体现场自动焊接图片复印件盖生产厂家公章) |
| ★主体寿命： | 8年(所投标产品主体寿命高于8年的需提供已售相应型号产品带检监章竣工蓝图扫描件， 对应主体铭牌扫描件，当地特检院监督检验证书，并保持资料的一致性) |
| 设计压力： | ≥0.3Mpa |
| ★蒸汽源： | 设备自带蒸汽发生器； |
| 最高工作温度： | ≥142℃ |
| 主控制系统： | 有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 可通过电脑远程监控 |
| 程序选择： | 设备具有织物，器械、液体、B—D试验程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置。 |
| 信息接口： | 必须与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，自动传输数据给信息管理与质量追溯系统 |
| 内室疏水装置： | 气动阀控制 |
| 设备保温要求： | 灭菌器主体和密封门必须有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃； |
| 抽空装置： | 直联式真空泵。 |
| 排水要求： | 设备的排水带有冷却系统，外排泄水的温度不高于65℃； |
| 管路要求： | 管路连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式；管路需有良好的保温措施。 |
| 装卸推车： | 配备与灭菌器数量相匹配的灭菌物品装卸车，装载架应充分考虑医院实际装载情况。 |
| 水、电、汽耗量： | 根据设备情况说明 |
| 重量： | 根据设备情况说明 |
| 外型尺寸： | 根据设备情况说明 |
| 相关检测报告： | 所投产品同时具备卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告、电磁兼容性报告。所有报告必须复印件盖章做到投标文件内。 |
| 市场成熟度： | 相关型号产品河南省内三级医院用户不少于10家，并提供终端客户名单及联系电话。 |
| 序号2 | 品名：全自动清洗消毒器 |
| 用途： | 对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗等进行清洗、消毒、上油及干燥处理。 |
| 数量： | 1台 |
| ★清洗量： | 单台清洗舱容积≥480L；单台标准器械托盘装载量≥10个。 |
| 功能要求： | 必须能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程。 |
| 程序时间： | ≤65分钟，完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程。 |
| 密封门必须带多种安全保护装置： | 双门互锁——装载端密封门开启时，卸载端密封门呈关闭状态；后门打开时，前门呈关闭状态，可有效保证脏区与清洁区的隔离。 自锁——密封门未关闭，程序无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。 安全锁——密封门在关闭过程中，遇到障碍，能够自动返回，不会挤伤操作员或损坏设备和器械。 |
| ★加热方式： | 电加热。 |
| 材质要求： | SUS304不锈钢。 |
| 控制系统： | PLC控制清洗消毒全过程、预设≥9个内置程序、并有21个以上程序由用户自定义。 |
| 操作方式： | 触摸屏操作，触摸屏可现实过程参数及运行曲线，显示A0值。 |
| 故障诊断功能： | 需要具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。 |
| 管路控制阀门： | 均为进口气动阀门控制。 |
| 空气过滤器： | HEPA13级高效空气过滤器，空气经过过滤加热后进入清洗舱内，避免二次污染器械过滤精度≤0.3um |
| 相关证件： | 提供中国疾控中心相关消毒效果检测报告。 提供电磁兼容性报告。 |
| 相关专利： | 需要提供设备的相关专利≥3个 |
| 序号3 | 品名：纯水处理系统 |
| 用途： | 满足全自动清洗消毒器、超声波清洗机、人工清洗槽等清洗设备的用水。 |
| 数量： | 1套 |
| ★产水量： | ≥2000L/H |
| 控制方式： | 全过程微电脑控制、并通过液晶示屏及触摸键显示运行参数及步骤。 |
| ★水质要求： | 单级反渗透。 |
| 离子去除率： | ＞99% |
| 电导率： | ≤15цs/cm |
| 主要配置： | 源水增压泵、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、反渗透主机一台、纯水罐（1000L）等。 |
| 出水口压力： | >0.2MPa |